|  |  | 瑞安市雷驰汽车零部件有限公司 |  |  |  | 编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SPECTRO-CHECK 直读光谱仪操作指导书 |  |  |  | 共1页第1页 | 第一版 |
|  |  |  |  |  |  | 日期：2018年11月 |  |
| 一. 目的 规范SPECTRO-CHECK 直读光谱仪的操作和保养，以保证设备使用的正确性及检测结果的准确性。 二.适用范围 适用于SPECTRO-CHECK 直读光谱仪的操作和保养。 三.工作程序及要求 3.1 开机 3.1.1 打开氩气瓶上的氧气开关，将分压表调到0.5-0.7MPa 3.1.2 依次打开总电源、稳压器开关、插板开关。 3.1.3 点按操作系统自动运行，打开分析软件。 3.2 点击“分析”图标，进入界面，拿标样盖住激发孔，点击“冲洗”开始预热，过滤器桶开始冒泡，预热1小时，点击“冲洗”停止。 3.3 预热完成后，点击“分析”图标进入界面，用原厂的SCL/04标样做“ICAL”分析，连续激发四次，出现绿色数字，点击“接受”。如出现红色则预热时间不够。“ICAL”分析每7天做一次，或者在系统提示时必须做。 3.4 将需要测试的标样放在激发孔，并下压压力杆，点击“测量类型标样”进入，点击“开始”或者“F2”键，测试三点。测试完成后点“完成”，点“接受结果”。 3.5 点击“加载类型类型校正标样”，重复两次，进行校正。 3.6 返回界面，点击“开始”，输入测试样件的信息，将制备好的样件放入激发孔处，压好压力杆。点击“开始”，测试结束后点击“完成”。可以点击“打印”对测试结果进行打印。 3.7数据会已PDF形式模拟打印，保存在桌面HOME文件夹里PDF文件夹内。 3.8 关机 与开机顺序相反。 四．光谱仪的维护和保养 4.1 测试完成后做好清洁工作 4.2 主机后面白色滤网和过滤桶滤网定期清洗，过滤桶水定期更换至1/2处 4.3 火花台定期清洗。 五．注意事项 5.1样品表面不得有砂眼或裂纹，打磨处的纹路顺同一个方向，样品表面不能用手触摸。 5.2 压力杆尽量与样品表面垂直，测试时压紧试样。 5.3 每激发一次，用钢刷刷一次激发头。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制 |  |  | 审核 |  | 批准 |  |  |